HASTA SİMÜLATÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Cihaz insana ait vital parametreler olan Solunum, sıcaklık, EKG, aritmi, IBP-invazif kan basıncı, pacer ve opsiyonel olarak kardiyak çıkış ve opsiyonel olarak fetal maternal kalp atımları parametrelerinin simülasyonunu yapabilmelidir.

2.	Cihaz, 2 satırlık alfanümerik LCD ekrana ve 20 karakter içerebilecek şekilde ekrana sahip olmalıdır.

3.	Cihaz sahada kolay kullanım açısından el ile taşımaya elverişli boyutlarda olmalıdır.

4.	Çıkış empedansları RL refereransına göre 500, 1000, 1500 ve 2000 ohm olmalıdır.

5.	Yüksek seviye çıkış; 0.5mV/mV düşük seviye ölçeğinde olmalıdır.

6.	Genlik doğruluğu Lead II çıkışında 2Hz kare dalgada; ±2% olmalıdır.

7.	Atımlar 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 280, 300 BPM olarak seçilebilmelidir. Doğruluk ±1% olmalıdır.

8.	Sinüs ritim genlikler(Lead II) 5mV, 4mV, 3mV, 2mV, 1mV, 0.5mV, 0.25mV, 0.1mV olabilmelidir.

9.	ST Segment Analizinde 0.1 mV artan adımlarla -0.8 mV ile + 0.8 mV arasında aralığındasimülasyonlar yapılabilmelidir.

10.	Normal , dikey ve yatay eksen deviasyonlar sağlanmalıdır.

11.	Neonatal moda EKG R dalgası genişliği 40 ms olarak sağlanmalıdır.

12.	EKG performanslar testleri için aşağıdaki özelik ve testler sağlanmalıdır.,

a.	Kare dalga 2Hz frekansta sağlanmalıdır

b.	Kare dalga 0.125 Hz frekansta sağlanmalıdr

c.	4sn Darbe sinyali sağlanmalıdır.

d.	Sinüs dalga; 0.5, 5, 10,25, 40, 50, 60 ve 100Hz olmalıdır.

e.	Üçgen dalga 2Hz frekansta sağlanmalıdır.

f.	R dalga deteksiyon testi, 60 BPM de üçgen dalgada seçilen genlik ve genişlikte sağlanmalıdır.

g.	Darbe genişlikleri 8ms-200ms aralığında seçilebilmelidir.

h.	Genlik(Lead 2 ve 5 de) 5mV – 0.5mV aralığında seçilebilmelidir.

13.	Pacemaker kısmı için,

a.	Asenkron sinyal sağlanmalıdır

b.	Sinüs atım talebi sağlanmalıdır

c.	Okasyonel sinüs atım talebi sağlanmalıdır

d.	A-V dizisi sağlanmalıdır

e.	Ritimler, Asenkron 75BPM, Demand1, Demsnd2, AV Seq, Non-Capture ve Non-Function sağlanmalıdır.

f.	Darbe sinyali [-700mV;+700mV] arasında sağlanmalıdır. Doğruluğu 10% olmalıdır.

g.	Genişliği 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0 ms olmalıdır.Doğruluğu 5% olmalıdır.

h.	Darbe polaritesi pozitif ve negatif olmalıdır.

14.	2 farklı acil durum ve kardiyoversiyon senaryosu ile Defib training özelliği sağlanabilmelidir.

15.	Kardiyak Çıkış (CO) ölçümleri istendiğinde opsiyonel olarak sağlanmalıdır.

a.	Faulty Injection Curve – Hatalı enjeksiyon eğrisi sağlanmalıdır.

b.	Sağdan-Sola Şönt eğrisi sağlanmalıdır

c.	CO simülasyonu 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 lt/dk aralığında sağlanmalıdır.

d.	CC 0.561 enjeksiyon ve CC 0.608 enjeksiyon sinyalleri sağlanmalıdır

16.	Vücut sıcaklığı sümülasyonu için iki sıcaklık kanalı olmalıdır.

a.	35°C, 37°C, 38°C, 40°C, 42°C sıcaklıklarını elektronik olarak gösterebilmelidir. Doğruluğu +/- 0.05°C olmalıdır.

b.	Prob uyumlulukları 400 veya 700 serisi YSI kablo sağlanmalıdır

17.	Solunum empedansları Lead I, II ve III de 500, 1000, 1500, 2000 Ω olarak sağlanmalıdır.

a.	Empedans değişiklikleri 5, 4, 3, 2, 1, 0.5, 0.2, 0.1, 0.05, 0 Ω olmalıdır .

b.	Atım oranları APNE için 15-120 ve 0 rpm olarak sağlanmalıdır.

c.	APNE seçimleri 12,22,32 sn ve sürekli olarak sağlanabilmelidir.

d.	Solunum IE oranı; 5/1, 4/1, 3/1, 2/1, 1/1 olarak sağlanmalıdır.

18.	Opsiyonel olarak istendiğinde fetal/maternal/IUP simülasyon desteği aşağıdaki özelliklerde desteklenmelidir;

a.	Fetal kalp atımı 60,90, 120, 140, 150, 210, 240 BPM sağlamalıdır.

b.	Trend, Uniform , Early ve Late deteksiyonlar sağlanmalıdır.

c.	Maternal kalp atımı 80 BPM sabit sağlanmalıdır.

d.	Dalga formu 12 lead EKG P-QRS-T kompleksi oarak sağlanmalıdır.

e.	Tepe basıncı 90mmHg olmalıdır, ve kontraksiyon süresi 90 saniye sağlanmalıdır

f.	Atımlar 0, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 100 and 120 BPM olmalıdır.

g.	İnsprasyon eksprasyon zamanları 5:1, 4:1, 3:1, 2:1, and 1:1 gibi olmalıdır.

19.	Aritmiler aşağıda verilen sinyal adları ile sağlanmalıdır.

a.

a.	Genel 1

1.	Asystole 1

2.	Asystole 2

3.	Asystole 3

4.	Bigeminy 1, PVC 1

5.	Bigeminy 2, PVC 2

6.	Trigeminy 1, PVC 1

7.	Trigeminy 2, PVC 2

8.	PAC

9.	PNC

10.	Multifocal PVC

11.	Frequent Multifocal PVC

b.	PVC 1

1.	LVF

2.	EARLY LVF

3.	R on T LVF

4.	PVC 6/Minute

5.	PVC 12/Minute

6.	PVC 24/Minute

7.	PVC Pair

8.	Run 5

9.	Run 11

c.	PVC 2

1.	RVF *

2.	EARLY RVF *

3.	R on T RVF *

4.	PVC 6/Minute

5.	PVC 12/Minute

6.	PVC 24/Minute

7.	PVC Pair

8.	Run 5 *

9.	Run 11 *

d.	BLOCK

1.	First Degree

2.	Second Degree TYPE 1

3.	Second Degree TYPE 2

4.	Third Degree

5.	Right Bundle Branch Block

6.	Left Bundle Branch Block

e.	FIBRILLATION

1.	Atrial Fibrillation, Coarse

2.	Atrial Fibrillation, Fine

3.	Ventricular Fibrillation, Coarse

4.	Ventricular Fibrillation, Fine

f.	TACHYCARDIA

1.	Paroxysmal Atrial Tachycardia

2.	Supraventricular Tachycardia

g.	Genel 2

1.	Atrial Flutter

2.	Sinus Arrhythmia

3.	Missed Beat *

4.	Missed Beat @ 80 BPM

5.	Missed Beat @ 120 BPM

6.	Nodal

h.	AED/Shock Advisory:

1.	Ventricular Rhythm @ 90 BPM

2.	Ventricular Rhythm @ 120 BPM

3.	Ventricular Tachycardia @ 140 BPM

4.	Ventricular Tachycardia @ 160 BPM

5.	Ventricular Tachycardia @ 180 BPM

6.	Ventricular Tachycardia @ 190 BPM

7.	Emergency 1

8.	Emergency 2

9.	Elective Cardioversion

10.	Defib NOW

11.	Defib R SYNC.

20.	IBP Invaziv Kan Basıncı ölçümleri opsiyonel olarak olarak desteklenmelidir.

a.	Kanal sayısı istenirse opsiyonel seçimli olarak 2 veya 4 e artırılabilmelidir.

b.	Bu kanallar elektriksel olarak izole olmalıdır.

c.	Dinamik BP dalga formaları normal sinüs ritimlerle ve aritmi seçimlerle senkronize olabilmelidir.

d.	Solunum arifakt kan basıncı kanallarınd seçilebilmelidir.

e.	Transduzer duayarlılığı 5 veya 40 uV/V/mmHg oalrak seçilebilmelidir.

f.	Kalibre oran normal sinüs ritimde 80 BPM olmalıdır.

g.	Statik seviyeler BP1,2,3 ve 4 için : -10,-5,,0,20,40,50,60,80,100,120150,160,180, 200,240,320,400 mmHg seçilebilmelidir.

h.	Otomatik Swan-Ganz 15 sn.de bir görülecek şekilde ayarlanabilmelidir.

i.	Swan-Gaz simülasyonu manuel olarak istenen anda Enter tuşu ile görülebilmelidir.

21.	AED test dalga formları Kan basıncı -10 ile 400mmHg arasında ve doğruluğu +/- 0.05°C olmalıdır.

22.	Simülatör cihazının RS-232 portu olmalıdır ve bu bağlantı ile kontrol edilebilmelidir.